## 激光干涉仪采购项目

## 公开招标变更公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230401

项目名称：激光干涉仪采购项目

项目地点：深圳（交货地点为重庆）

项目要求：为满足对编码器产品的高精度测量，需采购激光干涉仪一台。

此次招标项目的设备清单如下。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激 光 干 涉 仪 | 一、配置要求： （1）主机1台，配云台、电源适配器 （2）通用三脚架1个，配便携包 （3）笔记本电脑1台，配测量软件 （4）环境补偿单元 环境补偿主机：1个，内置空气湿度和大气压力传感器 空气温度探头：1个，线长5米 材料温度探头：3个，线长5米 （5）标配附件 USB线：2根 磁性表座：2个 安装柱：4节 辅助安装块：1块 水平仪：1个 （6）线性镜组 线性干涉镜、线性反射镜，各1个，夹紧孔座2个 （7）便携箱 二、技术参数： 功能：必备动态采集功能（含正交触发盒、二次开发软件包） 稳频精度：0.03ppm~0.04ppm 动态采集频率：50 kHz 预热时间：≤ 6分钟 工作温度范围：(0~40)℃ 存储温度范围：(-20~70)℃ 环境湿度：(0~95)%RH 测量距离：(0~80)m 测量精度：±(0.2μm+0.3μm/m) (0~40)℃ 测量分辨力：1nm 测量最大速度：4m/s 空气温度传感器：±0.1℃ (0~40)℃，分辨力0.01℃ 材料温度传感器：±0.1℃ (0~55)℃，分辨力0.01℃ 空气湿度传感器：±6%RH (0~95)%RH 大气压力传感器：±0.1kPa (65~115)kPa | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、注册地址为国内；

5、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、投标方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、产品资料说明书；

（6）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年4月24日9:00时至2023年5月9日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2023年5月10日18:00时

项目开标时间：2023年5月11日14:30时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755－86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年4月24日