## 可靠性检验设备采购项目

## 公开招标变更公告

一、项目基本情况：

项目编号：DZZB20230302

项目名称：可靠性检验设备采购项目

项目地点：深圳

项目要求：我司因生产需要，现决定对可靠性检验设备采购项目进行公开招标。

此次招标项目的设备清单如下。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟汽车运输振动试验机 | 1、最大试验负载：0～2000kg 2、频率范围：100～300rpm 3、振幅范围：1 英寸（25.4mm） 4、振动方式：回转式（俗称跑马式） 5、模拟车速：25～40km/h 6、工作台面尺寸：2000×2000mm 7、工作台护栏高度：1000mm 8、控制电机：AC 变频电机 9、电源电压：AC380V 50Hz | 1 | 台 |
| 2 | 电磁振动试验机 | 1、最大试验负载：0～600kg 2、振动方向：Y轴 3、振动模式：单轴式振动 4、振幅：0—5mm（随机，随频率的变化而变化） 5、扫频：0—600Hz 可以任意设定，真正标准来回扫频 6、工作台面尺寸：1000×1000mm 7、最大加速度：10G 8、测试功能：调频、定频、可程式、时间控制 9、振动波形：正弦波（半波/全波） 10、时间控制：任何时间可设定（秒为单位） 11、电源电压：AC220 50Hz | 1 | 台 |
| 3 | 快速温变试验机 | 1、标称内容积：408L 2、内箱尺寸：600mm×850mm×800mm（W×H×D） 3、外形尺寸：约 800mm×1950mm×1500mm(W×H×D)， 以实际设备为准 4、箱体大门：单开门，左开 5、温度范围：-40℃～100℃ 6、湿度范围：20%～98% 7、升降温速率： 升温时间：-40℃ → + 85℃ 线性 3℃ / min 降温时间：85℃ → -40℃ 线性 3℃ / min 8、冷凝方式：水冷（不需配备水塔） 9、电源电压：AC380V 50Hz 10、供电条件：三相五线 11、层板：5层 12、静负载：100Kg 13、两侧需要各开一个100mm的操作孔 | 1 | 台 |
| 4 | 步入式恒温恒湿试验机 | 1、内箱尺寸：:2000mm×2000mm×3000mm（W×H×D） 2、外形尺寸：约 2500mm×2300mm×4500mm(W×H×D)，以实际设备为准 3、箱体大门：双开门 4、温度范围：-40℃～100℃ 5、湿度范围：20%RH～98%RH 6、升降温速率： 升温时间：-40℃ → + 85℃ 平均 3℃ / min 降温时间：85℃ → -40℃ 平均 1℃ / min 7、冷凝方式：水冷（不需配备水塔） 8、电源电压：AC380V 50Hz 9、供电条件：三相五线 10、静负载：1.7 吨铝材为主，铜材为辅 11、操作孔：单侧保留 6 个 100mm 直径的过线孔 | 1 | 台 |
| 5 | 冷热冲击试验机 | 1、箱体：两箱式 2、提篮尺寸：600mm×600mm×600mm（W×H×D） 3、外形尺寸：以实际设备为准 4、箱体大门：单开门，左开 5、冲击温度范围：-55℃～150℃ 6、冲击转换时间：≤10 秒，3 分钟内温度稳定 7、升温预留时间：25℃ → + 150℃，预热时间 30 分钟 8、降温预留时间：25℃ → - 55℃，预热时间 30 分钟 8、冷凝方式：水冷（不需配备水塔） 9、电源电压：AC380V 50Hz 10、供电条件：三相五线 11、层板：5 层 12、静负载：40Kg | 1 | 台 |

二、投标人的资格要求:

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票；

4、投标人注册资本不低于1000万人民币，注册时间不少于10年，并取得ISO9001：2015质量管理体系认证证书，企业人数规模达到300人以上。；

5、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（4）、经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（5）、ISO9001：2015质量管理体系认证证书；

（6）、单位社会保险参保证明（盖有社保局公章）；

（7）、产品资料说明书；

（8）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件。

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

三、现场考察：

评标结束后对中标供应商进行现场考察，通过后才可签订采购合同。

四、履约保证金：

中标供应商需要在签订合同前缴纳履约保证金，金额为70000元（柒万元整）。

五、投标时间/地点安排：

项目报名时间：2023年5月5日9:00时至2023年5月23日17:30时（工作日内）

投标文件递交截止时间：2023年5月24日18:00时

项目预计开标时间：2023年5月25日14:30时

开标地点：深圳市宝安区福永街道重庆路12号大族激光全球智造基地2栋

有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:

联系人：线永伟

联系电话：0755-86161397

联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;

联系人：李长娟

联系电话：0755－86632735

联系邮箱：licj145372@hanslaser.com

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2023年5月10日